## Slide 1
ALEX2 –
новая тест-система
для
молекулярной
аллергодиагностики

## Slide 2
Год основания компании - 2016
Базируется в Вене, Австрия
Частная компания с публичным финансированием
Базис - 150-летний опыт know how в аллергодиагностике
IVD производство (продукты с CE), фокус на аллергию
Сертификация ISO 13485 & 9001 с июня 2017 года
Выход на рынок с СЕ-маркированным IVD продуктом
в августе 2017 года
MADx – Macro Array Diagnostics

## Slide 3: Инновации в диагностике аллергии
In vivo
In vitro
Molecular
Multiplex
ALEX2

## Slide 4: Из истории создания аллергочипов
Разработчиками компании VBC Genomics Bioscience Research (Кристиан Харванег, 2006)впервые в вековой истории исследований аллергии создан
ISAC (Immuno Solid-phase Allergen Chip), содержащий 112 аллергокомпонентов и основанный на современной технологии биочипов, совместно с ведущими учеными из академических кругов (Р.Валента, etc.)

## Slide 6: Из истории создания аллергочипов
Компания Phadia AB, а затем ThermoFisher Scientific покупают технологию ISAC
Разработчики ISAC создают свою собственную биотехнологическую компанию
MADx (MacroArray Diagnostics)
Кристиан Харванег и его сотрудники создают с использованием нанотехнологий новое поколение аллергочипов - Allergy Explorer (ALEX) сначала на 282, а затем ALEX2 на 300 компонентов (молекулы аллергенов + экстракты) и общий IgE

## Slide 7: MADx – победитель конкурсов на лучший старт-ап по биотехнологиям в 2016-2019гг.

## Slide 8: Где в мире продается ALEX2?

## Slide 9: Что такое ALEX2?
ALEX2 – Allergy Explorer, «Исследователь аллергии»
Мультиплексная диагностическая система на основе чипа для определения специфического IgE одновременно к 300 различным аллергокомпонентам и экстрактам в образце пациента (100 мкл)
Индивидуальная постановка:
1 пациент = 1 чип
Блокировка CCD-антител включена в процедуру анализа

## Slide 10: Почему ALEX2?
Многие (взрослые) пациенты сенсибилизированы к нескольким аллергенным источникам
Использование аллергокомпонентов позволяет выявить информацию, которую невозможно получить с помощью кожных проб или IVD на основе экстрактов
Скрининг на основе чипов снижает риск «пропущенных», недовыявленных сенсибилизаций
Комплексное портфолио аллергенов поддерживает оценку риска пациента (молекулы анафилаксии)
Блокировка CCD улучшает клиническую специфичность тестирования IgE

## Slide 11: Пример результата обследования на ALEX2
Пациент сенсибилизирован к мажорным аллергенам пыльцы трав, перекрестно-реактивным профилинам
Пациент имеет истинную сенсибилизацию к семейству березовых (Bet v 1) и может реагировать на березу, клен, орешник и т.д.
Пациент также имеет истинную сенсибилизацию к пыльце кипариса и оливкового дерева(Cup a1, Ole e1)
Пациент сенсибилизирован к постеннице и полыни, но не к амброзии
Сенсибилизация к арахису и сое обусловлена PR-10, но не белками хранения
То же относится и к латексу - нет истинной сенсибилизации

## Slide 12: Принцип и состав аллергочипа
ALEX2 базируется на твердофазном усовершенствованном ИФА с использованием нанотехнологий
300 компонентов + общий IgE
Экстракты и молекулярные аллергены
Сбалансированная панель аллергенов
  Ингаляционные
  Пищевые
  Яды насекомых
  Латекс
Комплексное представление о состоянии сенсибилизации пациента = АЛЛЕРГОПАСПОРТ
www.macroarraydx.com

## Slide 13: Состав аллергочипа АLEX
www.macroarraydx.com

## Slide 14: Технология ALEX2/IP
Two-step test manufacturing
EP Патент с марта 2016г.
PCT / EP2017 / 057481 был обновлен в 2019г.
Патент был опубликован в сентябре 2017 г.
Этап национализации технологии с 2018г.
Mite
Birch
Cat
1 mm

## Slide 15: !!! Перекрестно-реактивные карбогидратные детерминанты(CCD)
CCD являются сахарами, расположенными на аллергенах
(очень схожи между разными видами): растения, насекомые, моллюски
CCD способны индуцировать выработку IgE
Клинически не имеет значения, но приводят к ложно-позитивным и завышенным результатам тестов на основе экстрактов
аллергенов
15

## Slide 16: Эффективность блокировки CCD-антител
Serum A
Serum A
Serum B
Serum B

## Slide 17: Почему необходимо снижение уровня CCD-антител?
“We conclude that the use of a CCD inhibitor in in vitro assays is a viable option to mitigate the influence of anti-CCD antibodies on the measured level of sIgE immunoglobulin, which increase the reliability of testing particularly in cases displaying multiple allergies.”
«Мы пришли к выводу, что использование ингибитора CCD в анализах in vitro является целесообразным вариантом для подавления влияния антител против CCD на измеряемый уровень иммуноглобулина sIgE, что повышает надежность тестирования, особенно в случаях, когда наблюдается поливалентная аллергия».

## Slide 18: Почему необходимо снижение уровня CCD-антител?
“Elimination of CCD-specific IgE antibodies by means of a synthetic CCD-blocker drastically reduced the number of false-positive in vitro test results without compromising the sensitivity for relevant IgE interactions. Thus, the herein described CCD-blocker constitutes a valuable tool for increasing the test specificity of routine in vitro allergy diagnosis.”
«Элиминация CCD-специфических IgE-антител с помощью синтетического CCD-блокатора радикально уменьшило количество ложноположительных результатов тестов in vitro без ущерба для чувствительности к соответствующим взаимодействиям IgE. Т.о., описанный здесь CCD-блокатор представляет собой ценный инструмент для повышения специфичности теста при in vitro диагностике аллергии».

## Slide 19: Что необходимо для постановки ALEX2?
www.macroarraydx.com

## Slide 20: Принцип анализа
Скан изображения,
анализ и отчет ˂ 1 min
Промывка
Удаление несвязав-
шихся детект.антител
5 x 5 min
Шаг 2
Шаг 3
Aнализ
Внесение
детектирующих
антител 30 min
Ферментативная реакция
5-10 min
Промывка
Удаление несвязав-
шихся антител
3x 5 min
Подготовка
Взятие крови,
подготовка сыворотки
Шаг 1
Инкубация сыворотки
120 min

## Slide 21: Пост-аналитическая фаза: получение изображения результатов ALEX2

## Slide 22: Подтверждение результатов, экспорт отчетов(CSV,ASTM, PDF…)

## Slide 23: Важный вопрос:
Как работает ALEX2 по сравнению с другими системами аллергодиагностики??

## Slide 24: Мы не можем ожидать равнозначных результатов в различных тест-системах ...

## Slide 25: Мы не можем ожидать абсолютно идентичных результатов в различных тест-системах ...

## Slide 26: Мы не можем ожидать абсолютно идентичных результатов в различных тест-системах ...
“From a practical point of view and to avoid major errors in the diagnosis and treatment of allergic disease, it is important to bear in mind that the results obtained with different specific IgE detection methods are not equivalent.”
«С практической точки зрения и во избежание серьезных ошибок в диагностике и лечении аллергических заболеваний важно помнить, что результаты, полученные с использованием различных методов определения специфических IgE, не эквивалентны».

## Slide 27: Причина расхождения результатов, полученных разными методами
Причины, специфичные для метода (аллергены/изоформы, система детекции, система калибровки и т.д.)
статистические причины (важно для результатов, близких к cut-off)
причины, связанные с образцом (разные образцы крови)
клинически ложноположительные результаты из-за неактуальной сенсибилизации (CCD)
ошибки, связанные с обработкой анализа

## Slide 28: Как ALEX2 сравним с ImmunoCAP?

## Slide 29: Внутренние (in-house) данные сравнения ALEX2 vs. ImmunoCAP

## Slide 30: Сопоставимость в опубликованных исследованиях

## Slide 31: Сопоставимость в опубликованных исследованиях
Результаты: Межаналитическое качественное сравнение показало существенное сходство результатов, полученных с использованием анализатора ALEX2® и кожной инъекционной пробы (k = 0,64). Существенное сходство результатов, полученных с использованием анализаторов ALEX2® и ImmunoCAP®, было продемонстрировано при обнаружении IgE (k = 0,64 в случае ингаляционных аллергенов и k = 0,51 в случае пищевых аллергенов), в свою очередь, при обнаружении молекулярных компонентов (k = 0,92 в случае ингаляционных аллергенов и k = 0,72 в случае пищевых аллергенов) было продемонстрировано еще более высокое сходство результатов.
Заключение: Одновременное обнаружение как экстрактных аллергенов, так и молекулярных компонентов с помощью анализатора ALEX2® может преодолеть некоторые из основных ограничений, связанных с используемыми в настоящее время средствами мультиплексного анализа. Однако, прежде чем использовать ALEX2® в качестве рутинного метода, аналитические характеристики (в частности, связанные с экстрактами) необходимо дополнительно изучить в более широком масштабе.

## Slide 32: Эффект анти-CCD антител
„Исследование Pronut“(Швейцария, 2019)
19 пациентов с сенсибилизацией к различным орехам/арахису
Данные ImmunoCAP, ISAC, ALEX2, DBPCFC

## Slide 33: ...всегда ли положительные результаты клинически релевантны?
увеличено на низких значениях
…многие положительные результаты ImmunoCAP
не могут быть подтверждены провокационным тестом
- зеленые точки

## Slide 34: Могут ли CCD встречаться также в аллергокомпонентах ImmunoCAP?
CONCLUSIONS:
Cellulose used as a solid-phase allergen in ImmunoCAP carrier can contain varying amounts of CCDs sufficient to cause false-positive test results up to 2 kUA/L with nonglycosylated recombinant allergens in patients with high levels of anti-CCD IgE antibodies.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Целлюлоза, используемая в качестве твердофазного аллергена в носителе
ImmunoCAP, может содержать различные количества CCD, достаточные для того, чтобы вызвать ложноположительные результаты теста до 2 kUA/L с негликозилированными рекомбинантными аллергенами у пациентов с высоким уровнем анти-CCD IgE.

## Slide 35: Как работает ALEX2 по сравнению с ImmunoCAP ISAC?

## Slide 36: ALEX2 – ISAC
n = 198

## Slide 37: ALEX2 – ISAC
- Kappa около 0.90
«Результаты ALEX2 хорошо коррелировали с качественным анализом ISAC, однако во время клинических исследований выявляли бОльшее количество причинных аллергомпонентов»

## Slide 38: Различия между MADx ALEX2 and ImmunoCAP ISACE112i
Характеристики | MADx ALEX2 | ImmunoCAP ISACE112i
Общее число компонентов | 300 | 112
Молекулярные компоненты | 180 | 112
Экстракты аллергенов | 120 | 0
Общий IgE | включен | не включен
Всего источников аллергенов | 165 | 48
Всего семейств аллергенов | 71 | 51
Число уникальных аллергомолекул | 51 | 6
Объем образца (сыворотки/плазмы) | 100 мкл | 30 мкл
CCD* ингибитор | интегрирован | нет
Min число тестов в постановке | 1 | 4
Время исследования | 3,5 ч | 3,5 ч
Метод детекции | колориметрия | флюоресценция
Количественные результаты sIgE в стандартных единицах, kUA /L | да | нет
Поддержка интерпретации | да | да
Выбор результатов (с помощью ПО) | да, возможно создание мультиплексных панелей в лабораторном отчете для научных/клинических целей | нет
Автоматизация | да | нет

## Slide 39: Клинические стандарты в аллергодиагностике
На сегодня в Клинические стандарты РФ включены кожные тесты (кожные пробы) на аллергию. В отдельных случаях рекомендовано обследование на специфические IgE.
Согласно Консенсусного документа Всемирной аллергологической организации
WAO-ARIA-GA2LEN по точной молекулярной аллергодиагностике (PAMD @) 2020
ALEX2 (MADx) признан
и анонсирован как передовой
метод мультикомпонентной
аллергодиагностики

## Slide 40: ALEX2 – ISAC

## Slide 41: ALEX2 – ISAC
“The comparison between ISAC and ALEX2 sIgE detection against common allergen components showed high overall agreement”
«Сравнение ISAC и ALEX2 методов обнаружения sIgE в отношении сходных аллергокомпонентов показало высокую общую согласованность»

## Slide 42: Развитие технологии ALEX2
Конец 2019
ПО: Raptor Cloud Server
Конец 2019
ALEX2 Version 2 (CE)
2020-2021 Автоматизация
Облачное хранение данных (опция)
Улучшенный IT интеллект для анализа изображений
App store для интерпретации, визуализации и поддержки в принятии решений
Расширение аллер- гопанели чипа
Заполнение пробелов в панели молекулярных аллергенов
Улучшенный дизайн анализа
Более высокая чувствительность и динамический диапазон
Полностью автомати- зированный анализ МАХ 45
30.000 результатов sIgE в день, 2 запуска по 50 чипов

## Slide 43: Спасибо за внимание!